大冶市人民医院

婴儿辐射保暖台

询

价

文

件

采购项目编号：YEG2018002

采   购   人：大冶市人民医院

二○一八年八月

目     录

第一章   询价邀请函	---------------------------------------------2

- 询价项目要求及文件基本格式----------------------7

第一章  询价邀请函

根据工作要求，大冶市人民医院拟询价采购婴儿辐射保暖台一台，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、采购项目编号：YEG2018002

二、采购项目名称：大冶市人民医院询价采购婴儿辐射保暖台一台

三、项目内容及预算：

| 序号 | 项目名称 | 采购数量 | 预计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿辐射保暖台 | 1台 | 25000 |  |

附：

主要技术参数

- 电源：220V / 50Hz

- 功率：1000VA

- 温控方式：微电脑高精度伺服控温

- 温控模式：预热、自动、手动控制模式

- ★温控范围：32℃～38℃

  - ★温控扩充范围：25℃～38℃，，用于特殊婴儿护理

- 温度显示范围：至少25℃～42℃

- 温控精度：≤0.5℃

- 床面温度均匀度：≤2℃

- 温度显示精度：≤0.1℃

- 温度传感器精度：≤0.3℃

- 升温时间：≤45min

- 显示方式：设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示

- 报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能

- 温度校正：温度偏差可在前面板修正

- 超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置

- 脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置

- 辐射头角度：±90°水平无级可调

- 床面倾斜±10°无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸

- ★LED照明灯：方向亮度可调

- APGAR评分计时器

- 婴儿床下置X光拍片盒

- 材质工艺：整机铝镁合金支架，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈

- ★整体支架采用立柱轨道

- ★双托盘、输液架在立柱轨道上下可调

- 底座超大托盘

- 具有RS-232接口、输液密封口

- 质保期：2年

基本配置：旋转辐射头、 床面、控制面板、脚轮、摇床、双托盘、输液架，输液密封口、RS232接口、LED照明灯、下置X光拍片盒

可选配置：蓝光治疗仪、输氧装置、升降装置、低压吸引器、头部固定架

四、 供应商资格要求

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件要求，在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的供应商，具有企业法人营业执照。

2、投标人必须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》。

3、投标人所投设备必须具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，进口设备需提供《进口医疗器械注册证》。

4、法人代表授权书（原件）。

5、法人授权代表身份证（复印件）。

6、各投标供应商须承诺若其成为成交供应商后，提供生产厂家的产品授权书原件和服务承诺。

五、询价文件的获取: 本项目无报名环节，凡有意参加询价者请登录大冶市人民医院医学工程办（http://yxzbb.dyhos.cn/）——科室动态栏免费下载本项目询价文件。

六、询价响应文件送达：

1、 询价响应文件递交的截止时间为2018年8月9日上午9时00分（现场递交和邮寄递交均可）。

2、询价响应文件送达地点为大冶市人民医院医学工程办公室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的询价响应文件文件，采购人不予受理。

八、发布公告的媒介

本次询价公告大冶市人民医院（www.dyhos.cn）网上发布。

九、联系方式

采购人：大冶市人民医院          联系人： 罗女士、冯女士

电话  ：0714-8765906          联系地址：大冶市城北开发区东风路25号

大冶市人民医院

2018年8月3日

第二章  采购项目要求

一、采购项目要求：

1、询价供应商提交的询价响应文件以及询价供应商与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。询价供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释询价响应文件时以翻译文本为主。

2、商务技术文件必须包含有①供货清单；②技术响应、偏离情况说明表；③质量保证措施；

④售后服务和优惠承诺措施；⑤保证交货及安装的措施；⑥询价供应商必须提供的有关资料。

3、成交供应商接到采购人的发货通知后，负责将货物送到采购人指定地点进行安装调试，由采购人根据货物的要求和质量标准，对货物进行检查验收。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量问题等，成交供应商应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、	如采购人有紧急情况，成交供应商应按采购人要求立即响应。

6、提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；

7、投标供应商报价：对每包物品询价供应商只能选择一个品牌进行报价，此价包括产品款、应由投标商支付的税款、安装、调试、培训费用、及将产品送至采购人指定地点的运费。

8、服务承诺

①产品质量符合国家有关标准，无假冒伪劣产品。

②实行“三包一免” 服务（包换、包退、包赔，免费送货上门并安装调试）。

③按时按量供货，无延期供货行为发生。

④协议供应商不得为非协议供应商代开发票。

二、询价响应文件的份数、封装和递交

9、 询价响应文件的份数和封装

9.1询价供应商应将询价响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”单独封装，即：“价格文件”正本一份，副本两份；“商务技术文件”正本一份，副本两份。信封上标明“价格文件”，“商务技术文件”，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。

9.2询价响应文件的信封上应写明：

1）询价项目编号；

2）询价项目名称；

3）询价货物、服务名称；

4）询价供应商名称。

10、 询价响应文件的递交

所有询价响应文件应于“第一部分 询价邀请函”中规定的时间前密封递交到大冶市人民医院工程办，封口处加盖询价供应商公章。

11、迟交的询价响应文件

按《政府采购法》的规定，采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交询价响应文件截止时间之后收到的任何询价响应文件。

12、询价结果

询价小组在符合询价要求的情况下按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成询价报告。

12.1响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，询价活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

三、确定成交供应商办法

13、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

四、签订合同

14、成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

五、付款方式：设备到达需方指定地点并安装调试完毕，经需方验收合格，一个月内支付合同款85%，若在质保期内设备使用良好，在质保期满后支付给乙方余款15%。

六、适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。